| масс-спектро-метрический |  | галогенный |  | электроно-захватный |  | химический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плазменный |  | пузырьковый |  | манометрический |  | яркостный (ахроматический) |
| вакуум-метрический |  | химический |  | инфракрасный |  | цветной (хроматический) |
| катаро-метрический |  | фотоионизационный |  | искровой |  | люминесцентный |
| акустический |  | радиоактивный |  | полупроводниковых сенсоров |  |  |

Рис. 2.5. Классификация методов течеискания по первичному информативному параметру

Вторичный признак классификации - способ получения первичной информации при обнаружении пробного вещества, проникающего через течь, т.е. принципиальная основа метода течеискания.

Ниже даны наименования методов по способу получения первичной информации и принципиальные основы методов:

-  масс-спектрометрический метод - регистрация проникшего через течи пробного газа путем разделения ионов различных газов по отношению их массы к заряду в электрическом и магнитном полях;

-  галогенный метод - регистрация проникшего через течи пробного газа по увеличению эмиссии положительных ионов с накаленной металлической (платиновой) поверхности при попадании на нее галогеносодержащих веществ;

-  электронозахватный метод - регистрация проникшего через течи электроотрицательного пробного газа по изменению   электропроводимости   разрядного промежутка детектора;

-  плазменный метод - регистрация проникшего через течи электроотрицательного пробного газа по изменению частоты срывов колебаний высокочастотного генератора;

-  пузырьковый метод - регистрация пузырьков  пробного газа,  проникшего через течи, в жидкости или индикаторном покрытии;

-  манометрический метод - регистрация изменения давления, обусловленного утечкой пробного газа через течи;

-  вакуумметрический метод - регистрация изменения давления, обусловленного натеканием пробного газа или пробной жидкости через течи;

-  химический метод - регистрация проникшего через течи пробного газа или жидкости по эффекту цветных химических реакций с индикаторным покрытием;

-  инфракрасный метод - регистрация проникшего через течи пробного газа путем избирательного поглощения инфракрасного излучения пробным газом;

-  катарометрический метод - регистрация проникшего через течи пробного газа за счет отличия его теплопроводности от теплопроводности воздуха;

-  радиоактивный метод - регистрация проникшего через течи радиоактивного пробного газа или жидкости по интенсивности его излучения;

-  искровой метод - регистрация мест течи по изменению цвета свечения безэлектродного высокочастотного разряда;

-  акустический метод - регистрация акустических волн, возбуждаемых при истечении газов через течи;

-  фотоионизационный метод - регистрация  паров   органических  пробных сред, проникших через течи, путем ионизации молекул пробной среды под воздействием ультрафиолетового излучения;

-  метод полупроводниковых твердотельных сенсоров - регистрация проникшего через течи пробного вещества по изменению одной из характеристик (проводимости, порогового напряжения и т.п.) полупроводника, легированного различными соединениями;

-  люминесцентный метод - регистрация контраста люминесцирующего следа,   образуемого   пробным   веществом (жидкостью) в месте течи на фоне поверхности контролируемого объекта при ультрафиолетовом облучении поверхности;

-  яркостный (ахроматический) метод - регистрация контраста ахроматического следа, образуемого в местах течей контрольной средой (пробной жидкостью) на фоне поверхности контролируемого объекта в видимом свете;

-  цветной (хроматический) метод - регистрация  проникающей  через  течи контрольной среды (пробной жидкости) по изменению цвета индикаторного покрытия за счет его растворения.

Наименования способов реализации наиболее широко применяемых в производстве методов течеискания, их пороговая чувствительность, а также используемые пробные вещества приведены в табл 2.4. Методы и способы течеискания будут рассмотрены ниже. Здесь лишь отметим, что все известные методы течеискания можно разбить на три большие группы.

Таблица 2.4. Классификация методов течеискания

| Метод | Способ реализации метода | Порог чувствительности, м3 • Па/с |
| --- | --- | --- |
| по первичному информативному параметру | по способу получения первичной информации |  |  |
| Газовый | Масс-спектрометрический | Вакуумных камер (вакуумирования) | 6,7·10-13 по гелию |
|  |  | Гелиевых камер |  |
|  |  | Накопления при атмосферном давлении | 8,0 • 10-9 по гелию |
|  |  | Накопления в вакууме | 1,3 • 10-14 по гелию |
|  |  | Вакуумных присосок, местных вакуумных камер | 1,3 • 10-10 по гелию |
|  |  | Щупа | 6,7 • 10-11 по гелию |
|  | Галогенный |  | 1,3 • 10-9 по гелию |
|  |  | Обдува | 1,3 • 10-7 по фреону- 12 |
|  |  | Вакуумных камер (вакуумирования) | 1,3 • 10-8 по фреону- 12 |
|  | Электронозахватный | Щупа | 6,7 • 10-10 по элегазу |
|  |  | Накопления при атмосферном давлении |  |
|  | Плазменный | Щупа |  |
|  |  | Накопления при атмосферном давлении |  |
|  | Манометрический | Бескамерный | 1,3 • 10-3 по воздуху |
|  | Вакуумметрический | Камерный (повышения давления в барокамере) | 1,3 • 10-6 по воздуху |
|  | Катарометрический | Щупа | 2 • 10-6 по гелию |
|  | Акустический |  | 7 • 10-3 по воздуху |
|  |  | Опрессовки с погружением в жидкость (аквариума) | 1,3 • 10-6 по воздуху |
|  | Пузырьковый | Опрессовки с пенным индикатором (дисперсной массой) | 1,3 • 10-7 по воздуху |
|  |  | Вакуумно-пузырьковый | 5 • 10-7 по воздуху |
|  |  | Бароаквариума | 6,7 • 10-9 по воздуху во фреоне-113 |
|  | Химический | Опрессовки с индикаторным покрытием (лентой) | 1,3 • 10-8 по аммиаку |
| Жидкостный | Яркостный (ахроматический) | Опрессовки (гидравлический) | 1,3 • 10-5 по воде |
|  |  | Капиллярный (керосиновой пробы) | 1,3 • 10-6 по керосину |
|  | Химический | Хемосорбционный | 1,3·10-7 по аммиаку |
|  |  | Проникающих жидкостей | 1,3 • 10-7 по воде с добавками пробных веществ |
|  | Цветной (хроматический) | Сольватный | 1,3 • 10-7 по керосину |
|  | Люминесцентный | Опрессовки (люминесцентно-гидравлический) | 1,3 • 10-6 по воде с добавками пробных веществ |
|  |  | Капиллярный |  |

1.  Компрессионные безаппаратурные методы, которые предусматривают заполнение под избыточным давлением испытуемых объектов газом или жидкостью, истечение которых регистрируется при испытаниях. При этом, как правило, проводится качественная оценка негерметичности (падение давления, пузырьки газа в жидкости, количество течей) и только для отдельных методов применяются косвенные, приблизительные методы количественной оценки герметичности.

Методы этой группы имеют низкую чувствительность: порядка 10-2 ... 10-5 м3 • Па/с, но при этом, как правило, не требуют сложного технологического оснащения и оборудования, отличаются простотой выполнения при незначительной затрате труда.

2.  Газоаналитические методы, которые предусматривают заполнение объектов пробным веществом (гелий, фреон, криптон и т.п.) и отбор проб в местах контроля; вакуумирование испытуемого объекта с обдувом контролируемой поверхности пробным веществом; помещение испытуемого объекта в испытательную камеру с созданием внутри его избыточного давления или вакуума с последующим отбором проб соответственно из камеры или объекта.

Эта группа методов, как правило, позволяет проводить количественную оценку герметичности посредством специальных устройств - газоанализаторов (течеискателей). Методы газоаналитической группы обладают высокой чувствительностью: порядка 108 ... 10-13 м3 • Па/с, но, при этом, требуют применения сложного технологического оснащения и значительных затрат труда.

3. Физико-химические методы, в основе которых лежит сочетание компрессионных методов с использованием химически активных пробных сред. При этом объекты заполняются химически активными пробными средами либо рабочими (технологическими средами) и осуществляется оценка герметичности посредством специальных индикаторных средств (пенный индикатор, дисперсная масса, индикаторные ленты и т.д.).  Чувствительность этой группы методов порядка 10-6 ... 10-7 м3•Па/с. Данные методы наряду с довольно высокой чувствительностью обладают возможностью в ряде случаев количественной оценки и не требуют сложного технологического оснащения и больших затрат труда.

# Text boxes

Газовые

Жидкостные

Методы течеискания